附件

| 高气密性自动在线光催化分析系统技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- |
| 一、应用范围： 1.系统内置光催化系统，须采用全玻璃极高气密性设计，使光催化系统中初始氧浓度较长时间维持在十ppm级别，特别应用于光催化制氧反应； 2.此系统可进行光解水制氢、光解水制氧及常压光催化还原CO2等反应。 二、技术参数： 1.真空度:-0.1MPa，（24h以上，气相色谱的动态气密性测试）； 2.漏率低于5×10-5Pa·L/s； 3.标准曲线线性回归度：系统在产氢量为100~400ul范围内R2>0.9999； 4.系统循环部分体积为150mL，（不含反应器）系统富集能力强； 5定量环容积约0.5ml，1ml可选（可接受定制）； 6.至少配置4.5寸TFT彩色液晶显示； 7.系统尺寸：50cm(L)*52cm(W)*75cm(H)。 三、产品要求： 1. 全玻璃高气密性系统，采用多通高真空阀自动取样，系统气密性稳定，可靠性强； 2.多通高真空阀，无死体积取样机构，（杜绝误抽载气情况）自动控制时，可实时显示阀门位置，具有安全防护预警功能。多通阀自动取样，通过多通阀组实现在线自动取样并可送入配套的色谱进行检测，多通阀手自一体，方便切换； 3.同时支持在线自动控制和手动独立控制两种工作模式； 4.减少维护，避免原有取进样玻璃阀的清洗、涂脂、检测等繁琐的维护程序； 5.安全可靠，箱体对系统玻璃组件、辐射及可能的反应气体泄漏有一定防护作用； 6.高度集成，整体美观，牢固可靠，使用及检修快速、方便、安全； 7.系统循环管路部分无金属部件，无电线接入，不产生金属吸附； 8.输入输出部分均有光电隔离，抗干扰能力强； 9.硅胶管，抗老化性好、减少系统震动量； 10.多功能定量缓冲储气瓶装置，（适用系统体积标定和反应气如CO2的存储）； 11.高速循环系统：超短系统混合、循环时间，纯磁力驱动，系统必须符合GB4962-2008或GB4962-1975《氢气使用安全规程》中，对氢气装置和存放环境中的强制要求； 12.便携式免安装系统，无需现场明火烧接。 四、主要配件： 1.不锈钢支撑架；（高度可调节） 2.玻璃管路系统； 3.真空系统；（含真空泵、管路、精密数字压力表） 4.取样系统；（定量取样管、控制面板） 5.平板石英视窗二片； 6.标准制氢玻璃反应器；（含反应液恒温水套） 7.标准二氧化碳玻璃反应器；（含反应液恒温水套、进/取样垫） 8.球形冷凝系统； 9.系统进样垫三只；(原厂) 10.进样器； 11.多功能定量缓冲储气瓶装置； 12.100ul，1ml带路厄接头标准进样针各一支； 13.安装工具箱一套。 |  |
| 注：以上产品技术参数投标时允许正偏离。 |  |